## 00 说明
相机接口测试评判标准（模版 v2.1-A）
版本 v2.1-A-draft ｜ A 方案：接口判定 A/B/C/F，D1/D2 可选，E 组诊断 ｜ 适用于 USB3 Vision / GigE Vision / Camera Link
文件编号 |  | [ CAM-IF-TP-001 ]
版本 |  | v2.1-A-draft
适用对象 |  | [ 海康 MV-CS060-10UC-PRO，3072×2048，USB3 Vision ]
编制 / 审核 / 批准 |  | [ ] / [ ] / [ ]
生效日期 |  | [ ]
变更摘要 |  | A 方案：接口合格 = A/B/C/F，D1/D2 可选；FFT 峰值比 → E1–E8 频谱诊断组，不再决定接口合格；新增链路门禁、触发同步、异常恢复、样本量与复测规则
使用步骤
1 | 锁定测试条件 | 填写「01 测试条件」，记录主机、线缆、固件、SDK、曝光、增益、帧率、光源；条件不同的结果不可直接比较。
2 | 裁剪测试范围 | 在「02 覆盖矩阵」中勾选必测/抽测；USB3 基线默认 A1–A5、B1–B9、F1–F3；D1/D2 可选，E 组为诊断。
3 | 按序执行 | A 链路 → B 传输 → D/E 诊断 → C 触发 → F 异常；A1/A2 不合格时停止后续测试。
4 | 记录实测值 | 在「04 记录表」填写三次实测、代表值、判定与证据文件；传输类取最差，噪声/频谱类取中位。
5 | 按规则判定 | 接口综合判定只统计“计入”项；E 组与 D3–D5 为诊断，D1/D2 默认诊断（--image-quality enforce 时计入）；优先级：不合格 > 警告 > 不完整 > 合格。
6 | 标定阈值 | 带 † 的阈值为建议初值，按 9.3 节用 ≥20 台合格样机标定后固化，并登记到「07 待标定」。
阈值来源标记
v1 | 沿用 v1《评判标准.md》阈值。
T | 由理论分布推导（如白噪声谱平坦度 ≈ 0.5615）。
S | 来自厂商规格或接口标准。
† | 建议初值，必须按 9.3 节标定后固化；报告中注明“未标定”。
R | 引自公开标准（EMVA 1288、ISO 12233 等）。
关键提醒
• “0 丢帧”只是样本结果：按三倍法则，n 帧零事件的 95% 置信上限约为 3/n。v1 的 60 s @60 fps 只有 3,600 帧，上限约 0.083%，不足以支撑 0.01% 的合格结论。
• E 组是诊断项：不能只看峰值比；分布式条纹、多峰、能量占比、频率稳定性、单帧单 ROI 偶然性都是单一 PSR 的盲区。
• 判定边界：合格区间取 [下限, 上限)，警告区间取闭区间；标为“0”的项严格等于 0 才合格。
• 平场判定为 scene / overexposed / dark 时，D/E 诊断组记“不可用”，不影响接口判定；报告中写明原因和补测方法。
• A 方案：接口综合判定只统计“判定/可选”项；诊断项只报告，不改变接口合格/不合格；“可选”项需 --image-quality enforce 才计入。
• NA = 数据缺失（未装 numpy、无丢包计数），计入“不完整”；N/A = 条件不适用（无显著峰、项目无触发需求），跳过组判定、不导致不完整。

## 01 测试条件
测试条件记录表
先锁条件，再谈阈值；本表是判定的一部分，测试前后各确认一次。
类别 | 项目 | 基线值 | 允许偏差 | 实测值 | 备注
环境 | 环境温度 | 23 °C | ±3 °C
环境 | 相对湿度 | 50% RH | 30%–70% RH
环境 | 预热时间 | ≥30 min | —
环境 | 气流 / 振动 | 无强气流、无持续振动 | —
环境 | 环境光 | 可完全遮光 | 暗场漏光 ≤1 DN
主机 | 主机型号 | [ NUC 型号 / CPU / 内存 ] | —
主机 | 操作系统 | [ Windows 10/11 或 Ubuntu 版本 ] | 记录 build 号
主机 | CPU 调频 | performance / 关闭节能与 C-state | —
主机 | 后台负载 | 关闭索引、杀毒扫描、自动更新 | —
主机 | USB3 控制器 | 相机独占，不与其他 USB3 设备共用 | 记录型号/驱动
主机 | 线缆 | 原装屏蔽线，≤1 m，直连 | 不用 HUB/延长线
主机 | 供电 | 按相机规格（总线或外供） | —
主机 | MVS / SDK / 驱动 | [ 版本 ] | —
相机 | 分辨率 | 3072 × 2048（全幅） | 边界档见覆盖矩阵
相机 | 像素格式 | Mono8 | 颜色机型可用 BayerRG8
相机 | 曝光时间 | [ 10 ms ] | t_exp ≤ 0.8 / fps
相机 | 增益 | [ 0 dB ] | 固定，关闭自动增益
相机 | 目标帧率 | [ 30 fps ] | 另测最高档
相机 | 自动曝光/增益/白平衡 | 全部关闭 | —
相机 | 坏点校正 | 交付态：开；原始态：关 | D1/D2 交付态；D3/D4/E 原始态
相机 | 触发模式 | 自由运行（B）；外触发（C） | 分开采集
相机 | 设备时间戳 | 开启 | 交叉校验
光源 | 光源类型 | 恒流 LED / 积分球，无可见频闪 | 纹波 <1%
光源 | 色温 | 5000–6500 K | —
光源 | 平场均匀性 | ≥90%（中心 80% 区域） | —
光源 | 平场灰度 | 40%–60% 饱和 | ≥250 DN 像素 <0.1%
光源 | 暗场 | 盖严镜头，漏光 ≤1 DN | 曝光/增益与平场一致
靶标 | 斜边靶 / 棋盘格 | E8 选测时使用 | 靶面与光轴垂直

## 02 覆盖矩阵
测试范围覆盖矩阵
按项目裁剪：必测 / 抽测 / 选测 / 不测；抽测项需在报告中注明抽样理由。
维度 | 取值 | 覆盖等级 | 样本量 / 说明 | 本次是否执行
分辨率 | 3072×2048 全幅 | 必测 | 基线
分辨率 | 2048×1536 / 1024×1024 ROI | 抽测 | 验证 ROI 与带宽线性
像素格式 | Mono8 | 必测 | 基线
像素格式 | BayerRG8 / Mono12Packed | 抽测 / 选测 | 验证解码与带宽
帧率 | 30 fps | 必测 | 基线
帧率 | 最高帧率 | 必测 | 链路边界
帧率 | 10 fps | 抽测 | 低负载对照
曝光 | 10 ms（中） | 必测 | 基线
曝光 | ≤1 ms（短）/ ≥50 ms（长） | 抽测 | 验证曝光边界
线缆 | 0.5 m / 1 m | 必测 | 原装屏蔽线
线缆 | 2 m / 3 m | 抽测 | 仅在有合格线缆时
温度 | 25 °C | 必测 | 基线
温度 | 40 °C | 抽测 | 温升与热像素
主机负载 | 空载 | 必测 | 基线
主机负载 | 50% CPU 占用 | 抽测 | 验证调度余量
触发 | 自由运行 | 必测 | B 组
触发 | 外触发 / 多相机 | 按需 | C 组

## 03 判定标准
测试项目与判定标准（v2.1-A）
共 38 项：A 链路 6、B 传输 10、C 触发 5、D 图像 5、E 频谱 8、F 异常 4。E 组与 D3–D5 为诊断项，不参与接口综合判定。
ID | 层级 | 指标 | 类型 | 计入接口判定 | 定义 / 公式 | 采集条件 | 合格 | 警告 | 不合格 | 来源 | 数据源 / 实现键
A1 | A 设备与链路 | 枚举成功率与时间 | 必测 | 判定 | 冷启动后连续枚举 10 次；成功率=成功次数/10；时间=调用枚举到返回设备列表 | 相机上电，MVS 关闭预览 | 10/10 且 ≤5 s | 10/10 且 5–10 s | <10/10 或 >10 s | † 待标定 | enumerate
A2 | A 设备与链路 | 链路速率协商 | 必测 | 判定 | 读取协商速率并与规格比较 | 直连，独占控制器 | 等于规格速率（USB3 Gen1 5 Gbps / Gen2 10 Gbps / GigE 1 Gbps） | — | 降速（如 USB2 480 Mbps）或反复重协商 | S 规格 | link_speed
A3 | A 设备与链路 | 有效带宽比 | 必测 | 判定 | 实测吞吐 / 名义需求；名义需求=宽×高×每像素字节数×帧率 | 最高帧率，180 s | ≥0.95 | 0.85–0.95 | <0.85 | v1 | bandwidth
A4 | A 设备与链路 | 链路错误增长 | 必测 | 判定 | 30 min 内 CRC / link error 计数增量 | 连续取流 30 min | 0 | 1–10 | >10 | † 待标定 | link_errors
A5 | A 设备与链路 | 设备信息一致性 | 必测 | 判定 | 型号、序列号、固件、协议版本、分辨率与铭牌/发布说明比对 | 枚举后 | 全部一致 | 1 项非关键不符 | 关键项（型号/分辨率/协议）不符，或 ≥2 项不符 | † 待标定 | device_info
A6 | A 设备与链路 | 供电与功耗 | 选测 | 判定 | 电压、电流、功耗与规格比对 | 取流峰值 | 全部在规格内 | 超出 ≤5% | 超出 >5% 或触发保护 | S 规格 | power
B1 | B 传输与实时性 | 帧完整性 | 必测 | 判定 | 异常帧数：字节数≠宽×高×每像素字节数，或截断、重复、乱序 | 180 s × 3 | 0 | 1–2 | >2 | v1 | integrity
B2 | B 传输与实时性 | 丢帧率 | 必测 | 判定 | (N_theory − N_recv) / N_theory，帧号差值推算，处理 16/32 位回绕与重置 | 最高帧率，累计 ≥30,000 帧 | 0 | (0, 0.01%) | ≥0.01% | v1 | frame_loss
B3 | B 传输与实时性 | 丢帧 / 丢包增长（30 s） | 必测 | 判定 | 30 s 滑动窗口内新增丢帧数、新增丢包数的最大值 | 180 s × 3 | 0 / 0 | 丢帧 1–5 或丢包 1–10 | 丢帧 >5 或丢包 >10 | v1 | frame_drop_30s / packet_loss_30s
B4 | B 传输与实时性 | 帧率准确度 | 必测 | 判定 | ¦f_meas − f_set¦ / f_set | 设定 30 fps 与最高档 | ≤0.5% | 0.5%–1% | >1% | † 待标定 | fps_dev
B5 | B 传输与实时性 | 帧间隔抖动比 | 必测 | 判定 | σ(Δt) / mean(Δt)，主机单调时钟 | 180 s × 3 | <0.05 | 0.05–0.10 | >0.10 | v1 | jitter
B6 | B 传输与实时性 | p99.9 帧间隔 | 必测 | 判定 | p99.9(Δt) / median(Δt) | 180 s × 3 | ≤1.5 | 1.5–2.5 | >2.5 | v1 | p999
B7 | B 传输与实时性 | 最长帧间隔与卡顿 | 必测 | 判定 | max(Δt)/median(Δt)；卡顿数=满足 Δt > 2×median 的帧数 | 180 s × 3 | max ≤2.0 且卡顿 0 | max ≤3.0 且卡顿 1–3 | max >3.0 或卡顿 >3 | † 待标定 | stall
B8 | B 传输与实时性 | 长时稳定性（60 min） | 必测 | 判定 | 每 60 s 分段丢帧率；吞吐漂移=(max−min)/mean（分段） | 连续 60 min | 分段丢帧率全 0 且漂移 ≤2% | 任一段 ≤0.01% 或漂移 2%–5% | 任一段 >0.01% 或漂移 >5% | v1 + † | segment
B9 | B 传输与实时性 | 主机资源 | 必测 | 判定 | 采集期间 RSS 增长；CPU 平均占用仅记录 | 180 s × 3 | RSS <200 MB | 200–500 MB | >500 MB | v1 + † | resource
B10 | B 传输与实时性 | 传输延迟 | 选测 | 判定 | 帧接收延迟=t_host − t_dev − 时钟偏置；报中位与 p99 | 180 s，先做时钟偏置估计 | 中位 ≤1 ms 且 p99 ≤2 ms | 中位 ≤2 ms 且 p99 ≤5 ms | 中位 >2 ms 或 p99 >5 ms | † 待标定 | latency
C1 | C 触发与同步 | 触发延迟 | 按需 | 按需 | 触发输入上升沿 → Strobe 输出上升沿的时间差，取 1000 次中位 | 10 Hz、30 Hz、最高帧率三档 | ≤0.5 ms | 0.5–1 ms | >1 ms | † 待标定 | trigger_latency
C2 | C 触发与同步 | 触发抖动 | 按需 | 按需 | C1 延迟的标准差 σ | 同上 | ≤50 µs | 50–100 µs | >100 µs | † 待标定 | trigger_jitter
C3 | C 触发与同步 | 最小触发脉宽 | 按需 | 按需 | 1000 次触发 0 丢帧条件下可稳定触发的最短脉宽 | 最高帧率 | ≤10 µs | 10–50 µs | >50 µs | † 待标定 | trigger_width
C4 | C 触发与同步 | 多相机同步误差 | 按需 | 按需 | 同一触发下各相机 Strobe 上升沿的最大偏差 | 2–4 台，硬件触发 | ≤100 µs | 100 µs–1 ms | >1 ms | † 待标定 | sync_error
C5 | C 触发与同步 | 触发频率范围 | 选测 | 判定 | 可稳定触发的最低/最高频率 | 1 Hz–最高帧率 | 覆盖 1 Hz–fps | 缺 1 档 | 缺 2 档以上 | † 待标定 | trigger_range
D1 | D 图像质量 | 坏点率 | 必测 | 可选 | 平场图上与 3×3 邻域中值偏差 > max(6σ, max(12%×邻域中值, 8 DN)) 且至少一半帧被标记的像素占比 | 平场 16 帧，交付态 | <0.001 | 0.001–0.01 | >0.01 | v1 | dead_pixel
D2 | D 图像质量 | 暗场热像素率 | 必测 | 可选 | 多帧中值暗场中，高于 中值 + max(6σ, 20 DN) 的像素占比 | 暗场 16 帧，盖镜头 | <0.0001 | 0.0001–0.001 | >0.001 | v1 | dark_hot
D3 | D 图像质量 | PRNU | 必测 | 诊断 | 50% 饱和平场，去 DSNU 后 σ(S)/mean(S) | 平场 16 帧，原始态 | ≤0.5% | 0.5%–1% | >1% | † + EMVA 1288 | prnu
D4 | D 图像质量 | DSNU | 必测 | 诊断 | 暗场多帧平均后的空间标准差（DN） | 暗场 16 帧，原始态 | ≤1 DN | 1–3 DN | >3 DN | † + EMVA 1288 | dsnu
D5 | D 图像质量 | 时域噪声 / SNR | 选测 | 诊断 | 50% 饱和处 SNR = 20 log10(mean / σ_t) | 平场 16 帧，固定曝光/增益 | ≥36 dB | 32–36 dB | <32 dB | † + EMVA 1288 | snr
E1 | E 频谱质量 | 谱峰信噪比 PSR | 必测 | 诊断 | max(√P) / median(√P) / g(N)，g(N)=√(2 ln N)/1.177，N 为有效频点数 | 5 ROI × 16 帧，平场原始态 | <3 | 3–5 | >5 | v1 | fft_ratio
E2 | E 频谱质量 | 谱平坦度 SF | 必测 | 诊断 | exp(mean(ln P)) / mean(P)，P 为有效频点功率；白噪声理论值≈0.5615 | 5 ROI × 16 帧 | ≥0.50 | 0.40–0.50 | <0.40 | T 理论 | spectral_flatness
E3 | E 频谱质量 | 峰值能量集中度 PEC | 必测 | 诊断 | 最大峰 ±2 频点邻域内功率和 / 有效频点总功率（覆盖 Hann 主瓣） | 5 ROI × 16 帧 | <0.1% | 0.1%–1% | >1% | † 待标定 | pec
E4 | E 频谱质量 | 轴向条纹能量比 AER | 必测 | 诊断 | ¦fx¦≤2/N 或 ¦fy¦≤2/N 的轴向频带功率和 / 有效总功率；噪声期望 2(2k+1)/N（k=2，512 时约 1.95%） | 5 ROI × 16 帧 | ≤3× 噪声期望 | 3–10× 噪声期望 | >10× 噪声期望 | T + † | aer
E5 | E 频谱质量 | 峰值频率稳定性 | 必测 | 诊断 | 16 帧中最高峰经抛物线插值后的频率漂移 Δf（频点）与幅度变异系数 CV；仅当 ≥8 帧 PSR≥3 时适用；无显著峰时记 N/A，不参与组判定 | 5 ROI × 16 帧 | Δf ≤1 且 CV ≤10% | Δf ≤2 且 CV ≤20% | Δf >2 或 CV >20% | † 待标定 | freq_stability
E6 | E 频谱质量 | 杂散簇数量 | 选测 | 诊断 | 高于 5× 中位数的局部极大值，按 ±2 频点聚类后的簇数 | 5 ROI × 16 帧 | 0 | 1–2 | ≥3 | † 待标定 | spurs
E7 | E 频谱质量 | 行/列剖面谱峰比 | 必测 | 诊断 | 行均值（列均值）去趋势后 1D 频谱的峰值/中位数；行、列各算一次取最差 | 5 ROI × 16 帧 | <6 | 6–10 | >10 | † 待标定 | profile_ratio
E8 | E 频谱质量 | MTF50 | 选测 | 诊断 | 斜边法 SFR，MTF 降至 50% 的空间频率（cyc/px） | 斜边靶，固定镜头/对焦 | ≥0.30 | 0.20–0.30 | <0.20 | † + ISO 12233 | mtf50
F1 | F 稳定性与异常 | 热插拔重连 | 必测 | 判定 | 10 次拔插：成功重连次数、重连时间、参数是否保持 | 每次拔插后等待 5 s 再插 | 10/10 且 ≤5 s 且参数保持 | 10/10 且 5–10 s | 任一次失败或 >10 s | † 待标定 | reconnect
F2 | F 稳定性与异常 | 断流恢复 | 必测 | 判定 | 10 次 start/stop 取流：成功次数、恢复时间 | 每次 stop 后立即 start | 10/10 且 ≤2 s | 10/10 且 2–5 s | 任一次失败或 >5 s | † 待标定 | restart
F3 | F 稳定性与异常 | 温升 | 必测 | 判定 | 连续取流 60 min，外壳/传感器温度与环境温度之差 ΔT | 25 °C 环境，封闭机壳 | ≤10 K | 10–15 K | >15 K | † 待标定 | temp_rise
F4 | F 稳定性与异常 | 8 h 连续运行 | 选测 | 判定 | 丢帧、断连、RSS 增长 | 8 h 连续取流 | 0 丢帧、0 断连、RSS <200 MB | 1 次重连或 RSS 200–500 MB | >1 次重连或任一段丢帧 | † 待标定 | long_run

## 04 记录表
单项结果记录表
每项至少 3 次；传输类取最差，噪声/频谱类取中位；“计入”列标明该项是否进入接口综合判定。
ID | 指标 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 代表值 | 计入 | 判定 | 证据文件 | 备注
A1 | 枚举成功率与时间 |  |  |  |  | 判定
A2 | 链路速率协商 |  |  |  |  | 判定
A3 | 有效带宽比 |  |  |  |  | 判定
A4 | 链路错误增长 |  |  |  |  | 判定
A5 | 设备信息一致性 |  |  |  |  | 判定
A6 | 供电与功耗 |  |  |  |  | 判定
B1 | 帧完整性 |  |  |  |  | 判定
B2 | 丢帧率 |  |  |  |  | 判定
B3 | 丢帧 / 丢包增长（30 s） |  |  |  |  | 判定
B4 | 帧率准确度 |  |  |  |  | 判定
B5 | 帧间隔抖动比 |  |  |  |  | 判定
B6 | p99.9 帧间隔 |  |  |  |  | 判定
B7 | 最长帧间隔与卡顿 |  |  |  |  | 判定
B8 | 长时稳定性（60 min） |  |  |  |  | 判定
B9 | 主机资源 |  |  |  |  | 判定
B10 | 传输延迟 |  |  |  |  | 判定
C1 | 触发延迟 |  |  |  |  | 按需
C2 | 触发抖动 |  |  |  |  | 按需
C3 | 最小触发脉宽 |  |  |  |  | 按需
C4 | 多相机同步误差 |  |  |  |  | 按需
C5 | 触发频率范围 |  |  |  |  | 判定
D1 | 坏点率 |  |  |  |  | 可选
D2 | 暗场热像素率 |  |  |  |  | 可选
D3 | PRNU |  |  |  |  | 诊断
D4 | DSNU |  |  |  |  | 诊断
D5 | 时域噪声 / SNR |  |  |  |  | 诊断
E1 | 谱峰信噪比 PSR |  |  |  |  | 诊断
E2 | 谱平坦度 SF |  |  |  |  | 诊断
E3 | 峰值能量集中度 PEC |  |  |  |  | 诊断
E4 | 轴向条纹能量比 AER |  |  |  |  | 诊断
E5 | 峰值频率稳定性 |  |  |  |  | 诊断
E6 | 杂散簇数量 |  |  |  |  | 诊断
E7 | 行/列剖面谱峰比 |  |  |  |  | 诊断
E8 | MTF50 |  |  |  |  | 诊断
F1 | 热插拔重连 |  |  |  |  | 判定
F2 | 断流恢复 |  |  |  |  | 判定
F3 | 温升 |  |  |  |  | 判定
F4 | 8 h 连续运行 |  |  |  |  | 判定

## 05 样本量
样本量与零缺陷置信度
按三倍法则（95% 置信、零事件）：总体缺陷率上限约 3/n；n 为观测帧数。
目标缺陷率 p | 所需帧数 n ≥ 3/p | @30 fps 时长 | @60 fps 时长 | 典型用途 | 说明
1% | 300 | 10 s | 5 s | 粗筛 | 零事件时 95% 置信上限 ≈ 1%
0.1% | 3000 | 100 s | 50 s | 常规验收 | 零事件时 95% 置信上限 ≈ 0.1%
0.01% | 30000 | 1000 s | 500 s | v1 阈值所需样本量 | 零事件时 95% 置信上限 ≈ 0.01%
0.001% | 300000 | 10000 s | 5000 s | 高可靠场景，约 1.4–2.8 h | 零事件时 95% 置信上限 ≈ 0.001%
v1 的 60 s @60 fps 只有 3,600 帧，零丢帧时 95% 上限约 0.083%，不足以支撑 0.01% 的合格结论。B2 判“0 丢帧合格”时，要求至少 600 s @60 fps（约 36,000 帧），或报告中写明样本上限并标“证据不足”。

## 06 v1对照
v1 → v2.1-A 指标对照
v1 六项保留；FFT 峰值比降为频谱诊断项 E1，不再决定接口合格。
v1 项 | v2 项 | 变化 | 备注
帧号丢帧率 | B2 | 保留阈值，新增样本量要求（7.4）
时间戳抖动比 | B5 | 保留，新增 B6/B7 尾延迟与卡顿
丢帧增长（30 s） | B3 | 保留，与丢包合并成一表两列
丢包增长（30 s） | B3 | 保留，注明重传口径
坏点率 | D1 | 保留，新增 D2–D5
FFT 峰值比 | E1 | 降为频谱诊断项，不再计入接口判定；新增 E2–E8 诊断
（补充）链路带宽 | A3 | 升为链路层判定项
（补充）帧完整性 | B1 | 升为判定项
（补充）帧率偏差 | B4 | 收紧为 0.5%/1%
（补充）最长帧间隔 | B7 | 升为判定项，新增卡顿计数
（补充）长时稳定性 | B8 | 升为判定项，60 min
（补充）进程资源 | B9 | 升为判定项
（补充）暗场热像素 | D2 | 升为判定项

## 07 待标定
待标定项清单（TBD）
带 † 的阈值必须用 ≥20 台合格样机标定；变更需登记日期、依据与验证结果。
编号 | 指标 | 当前建议值 | 标定状态 | 计划完成 | 标定依据 / 样机数量 | 备注
T1 | A1 枚举时间 | 5 s / 10 s | 未标定 |  |  | 受主机与 SDK 影响
T2 | A4 链路错误增长 | 0 / 1–10 / >10 | 未标定 |  |  | 需厂商计数器
T3 | B4 帧率准确度 | 0.5% / 1% | 未标定 |  |  | 与曝光约束相关
T4 | B7 最长帧间隔 | 2.0 / 3.0 | 未标定 |  |  | 与主机调度相关
T5 | C1–C4 触发指标 | 见判定表 | 未标定 |  |  | 需示波器
T6 | D3/D4/D5 | 见判定表 | 未标定 |  |  | 按 EMVA 1288
T7 | E2 谱平坦度 | 0.50 / 0.40 | 理论 + 待标定 |  |  | 白噪声理论 0.5615
T8 | E3 峰值能量集中度 | 0.1% / 1% | 未标定 |  |  | 与 ROI 大小相关
T9 | E4 轴向能量比 | 3× / 10× 噪声期望 | 理论 + 待标定 |  |  | 期望随 N 变化
T10 | E5 频率稳定性 | 1 bin / 2 bin；10% / 20% | 未标定 |  |  | 与帧率/曝光相关
T11 | E7 剖面谱峰比 | 6 / 10 | 未标定 |  |  | v1 用 10 作条纹标志
T12 | F1/F2 恢复时间 | 5 s / 2 s | 未标定 |  |  | 与驱动重连策略相关